## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Płytka do złamań bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5,0), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 15
2. | Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 20
3. | Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirchnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
4. | Płytka do kości piętowej Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym 3,5 mm. Długość od 64 do 81 mm. Materiał: tytan. | 4
5. | Płyta do zespoleń kostki bocznej goleni. Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe lub uniwersalne, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 3
6. | Płyta obojczykowa trzonowa Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, górno-przednia. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 94 do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe. Materiał tytan. | 1
7. | Płyta obojczykowa boczna Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka od strony bocznej, uniwersalna, przednio boczna. W części bocznej płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami 2,4/2,7mm i korowe 2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 77 do 124mm, ilość otworów od 7 do 12. Materiał tytan. | 1
8. | Płyta do złamań w obrębie przodostopia Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Wysokość klina od 0 do 7 mm. Materiał tytan. | 14
9. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Materiał: tytan Płytka przyśrodkowa - długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Płytka tylno-boczna - Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3-5 otworów w głowie płytki. | 3
10. | Płytka do wyrostka łokciowego Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał: Tytan. | 1
11. | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,5 mm, dł. 10-40mm | 5
12. | Płytki mini do ręki z otworami na śruby 2,0 mm Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał: Tytan. | 14
13. | Płytka do dalszej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan | 3
14. | Płytki proste (duże fragmenty) Płytka prosta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, wąska i wygięta szeroka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał: tytan. Płytka wąska - długość od 44 do 404mm, od 2 do 22 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Płytka wygięta szeroka - długość od 229 do 336mm, od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | 3
15. | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 4,5/5,0 mm, dł. 20-110mm | 3
16. | Gwóźdź śródszpikowy elastyczny, tytanowy do zespoleń kończyn długich. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego. Wszystkie gwoździe oznaczone kolorystycznie, widoczny znacznik laserowy na gwoździu ułatwiający określenie pozycji zagiętej części gwoździa. Możliwość blokowania za pomocą zaślepek. Mała zaślepka dla gwoździ o średnicy 1,5- 2,5mm i duża dla gwoździ o średnicy 3,0-4,0mm. Zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica 1,5mm długość 300mm i średnice 2,0-4,0mm (skok co 0,5mm) długość 440mm. | 1
ŚRUBY
17. | Wkręty blokowane gąbczaste, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 6,0 mm, pełny gwint, długość 40 mm do 100 mm . Tytan | 24
18. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm. Tytan | 90
19. | Wkręty blokowane gąbczaste, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5 mm, pełny gwint, długość 10 mm do 80 mm . Tytan | 20
20. | Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 16
21. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. | 34
22. | Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 17
23. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 2,7mm. | 34
24. | Wkręty korowe średnica 2,7mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 17
25. | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm. | 17
26. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 2,4mm. | 37
27. | Wkręt blokowany samogwintujący Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | 3
28. | Wkręty korowe średnica 2,4mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 2
29. | Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0, o długości 5 – 38mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | 11
30. | Wkręt korowy samogwintujący Ø 1,5 mm, o długości 5 – 22 mm, gniazdo krzyżowe lub sześciokątne | 14
31. | Instrumentarium wraz z wiertarką na czas obowiązywania umowy | TAK
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki 9 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał: tytan. | 30
2. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. | 150
3. | Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 90
4. | Płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej. Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna, możliwość użycia śrub zmienno-kątowych. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. Materiał: tytan. | 87
5. | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej. Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość 62mm. Materiał: tytan. | 3
6. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 2,4mm. | 6
7. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 2,7mm. | 140
8. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. | 425
9. | Wkręty korowe średnica 2,7mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 180
10. | Płytki proste, małe fragmenty Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. Materiał: tytan. | 14
11. | Płytka prosta tubularna w kształcie rynnowym 1/3 koła. Płytka blokowana, tubularna (1/3 rurki). Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 28 do 148mm, od 2 do 12 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: tytan. | 7
12. | Płytka rekonstrukcyjna prosta z wcięciami. Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 60 do 424mm, od 4 do 30 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. Materiał: tytan. | 15
13. | Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 48
14. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. | 84
15. | podkładka tytanowa dla śrub D 2,7 , D 3,5 i D 4,0 mm , średnica zewnętrzna od Ø7 , grubość 1,0-1,5 mm. | 3
16. | podkładka tytanowa dla śrub D 4,0 i D 4,5 mm, średnica zewnętrzna Ø10 mm , grubość 1,50 mm. | 3
17. | podkładka tytanowa dla śrub D 4,5 i D 7,0 mm, średnica zewnętrzna Ø13 mm , grubość 1,50 mm. | 3
18. | Instrumentarium wraz z wiertarką bezpłatnie na czas obowiązywania umowy. | TAK
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | 20
2. | Kaniula wielorazowe do szycia łąkotki, pojedyncza, trzy kąty wygięcia w stronę lewą lub prawą w zależności od miejsca uszkodzenia:tył, środek, przód | 2
3. | Igła nitinolowa z oczkiem, pakowane sterylnie w opakowania zbiorcze po 10 szt | 1 op.
4. | Śruba tytanowa samowiercąca o średniyc 5 mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi w rozmiarze #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | 10
5. | Zestaw drenów do pompy jednorolkowej 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie w opakowania zbiorcze po 10 sztuk. | 30 sztuk
6. | Ostrze wielorazowe do shavera, średnica 4,2mm, gładkie | 4
7. | Ostrze wielorazowe do shavera, średnica 4,2mm, półagresywne | 2
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm. Możliwość użycia płytki dynamicznej biodrowej blokowanej, z ograniczonym kontaktem (otwory blokowane z gwintem stożkowym). Materiał: stal lub tytan. W komplecie płyta + śruba doszyjkowa + śruba kompresyjna. | 20
2. | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS), kąt 95°, od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm. Możliwość użycia płytki dynamicznej kłykciowej blokowanej, z ograniczonym kontaktem o dł. 115-339 mm, 6-20 otw. (otwory blokowane z gwintem stożkowym). Materiał: stal lub tytan. W komplecie płyta + 12,5 mm +śruba kompresyjna. | 15
a. | Płytka dynamicznego stabilizatora biodrowego, materiał stal lub tytan
b. | Płytka dynamicznego stabilizatora kłykciowego, materiał stal lub tytan
c. | Śruba doszyjkowa o średnicy 12,5 mm dł. 50-145 mm, materiał stal lub tytan
d. | Śruba kompresyjna – materiał stal lub tytan
3. | Instrumentarium bezpłatnie na czas obowiązywania umowy. | TAK
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 5
Załącznik nr 5 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Implant tytanowy kotwicowy o średnicy 5 mm z dwiema nitkami #2 zakończonymi igłami | 35
2. | Implant do więzozrostu barkowo-obojczykowego składający się z tytanowej blokady z pętlą samozaciskową i guzika 10 mm | 5
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 6
Załącznik nr 6 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Ostrze micro jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker CD, RemB, Core, Sabo. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm:7,0 x 0,51 x 29,5 | 20
2. | Ostrze do mikropił jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker CD, RemB, Core, Sabo. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm:19,0 x 0,38 x 39,0, | 20
3. | Ostrze endoprotezoplastyczne jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker System 5-7. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm. 9 x 0,76 x 34, | 50
4. | Ostrze jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker System 5-7. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm. 9 x 0,64 x 35,2 | 10
5. | Ostrze endoprotezoplastyczne jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker System 5-7. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm. 18.0 x 1,27 x 100 | 40
6. | Zestaw do płukania wraz z końcówką, wytwarzający ciśnienie min. 70 psi 1400 ml/min. Pistolet w zestawie z drenem i silniczkiem. | 50
7. | Ostrza jednorazowe do tkanki miękkiej typu Tomcat o średnicy 4,0 mm | 70
8. | Ostrza jednorazowe do tkanki miękkiej typu Tomcat o średnicy 2,5 mm | 20
9. | Ostrza jednorazowe do tkanek kostnych typu Bartel Burs z 12 nacięciami, o średnicy 4,0 mm | 20
10. | Ostrze jednorazowe do tkanek kostnych typu Round Burs z 12 nacięciami, o średnicy 4,0 mm | 5
11. | Frez jednorazowy do małych stawów typu Hooded Abrasion, o średnicy 3,0 mm | 5
12. | Dren do pompy artroskopowej | 5
13. | Dren do pompy laparoskopowej jednorazowego użytku w torze napływu i odpływu | 12
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 7
Załącznik nr 7 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Igły do szycia łąkotki "Inside out" z nicią USP rozmiar 0, dł. Nici 75cm, igły proste 2x, dł.igły 25cm. Kompletne instrumentarium do zabiegu w użyczenie na czas trwania umowy przetargowej. | 10
2. | Śruba interferencyjna biokompozytowa z PLGA z systemem SELF-LOCKING SL ulegająca autokompresji zapewniająca rozszezrzenie implantu o 1-2% w warunkach ludzkich. Implant nietnący mocowanych przeszczepów kaniulowany na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach śr. 4mm, 5mm dł. 10, 15, 20 mm, śr. 6mm dł. 15, 20, 26mm, śr. 7mm dł. 20, 24, 26, 30mm, śr. 8mm, 9mm dł. 20, 24, 28, 30, 33, śr. 10mm dł. 24, 28, 30, 33 mm. Implant sterylny | 1
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 8
Załącznik nr 8 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | PŁTKA KOSTNA WĄSKA CIENKA GRUBOŚĆ 2,5mm
a. | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 -otworowe | 10
2. | PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA DO WKRĘTÓW 3,5 GRUBOŚĆ 2.0 mm
a. | od 4 - 6 otworów | 10
b. | od 8 - 10 otworów | 10
3. | PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA DO WKRĘTÓW 2,7 GRUBOŚĆ 2,0 mm
a. | od 6 - 14 otworów | 4
4. | PŁYTKA KOSTNA SZEROKA GRUBA 4,5 mm ZWYKŁA LUB SAMODOCISKOWA
a. | 6,7,8,9,10 - otworów | 20
b. | 11,12,13,14,15,16 - otworów | 10
5. | PŁYTKA KOSTNA WĄSKA GRUBA ZWYKŁA LUB SAMODOCISKOWA
a. | 6,7,8,9,10,11,12 - otworów | 3
6. | PŁYTKI KSZTAŁTNE TYPU T GRUBOŚĆ 1,2mm
a. | 3,4,5,6,7,8 - otworów | 3
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 9
Załącznik nr 9 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | GWOŻDZIE RUSHA
a. | fi 2,4 x 40 - 240mm | 3
b. | fi 3,2 x 100 - 240mm | 3
c. | fi 4,8 x 220 - 340mm | 3
2. | GWOŻDZIE KIRSCHNERA TRÓJGRANIEC LANCET Q - GRUBOŚC L- DŁUGOŚĆ
a. | 0,8 do 1,0 L 150 | 15
b. | 0,8 do 1,0 L 310 | 5
c. | 1,2 do 1,5 L 150 | 125
d. | 1,2 do 1,5 L 310 | 25
e. | 1,6 do 2,0 L 150 | 250
f. | 1,6 do 2,0 L 310 | 40
g. | 2,2 L 150 -310 | 5
3. | GWÓŻDŻ KIRSCHNERA NAGWINTOWANY
a. | 2,0 - 2,4 L 150, 210 i 310mm | 1
4. | DRUT KOSTNY DO CERKLARZU -ZWOJE 10 M
a. | Q 1,0 | 1
b. | Q 1,2 | 1
c. | Q 1,5 | 1
d. | Q 2,0 | 1
5. | GROTOWKRĘTY SCHANZA SAMOGWINTUJĄCE
a. | Q 2,5 do 3,0 x 40 do 120 | 1
b. | Q 4,0 do 5,0 x 80 do 250 | 1
6. | GROTY STEINMANNA
a. | Q 4 do 5 x 80 do 250 | 5
7. | WKRĘTY KANIULOWANE GĄBCZASTE SAMOGWINTUJĄCE Q 5.0
a. | 25 -35mm x 16 dł gwintu | 5
b. | 40 -70mm x 16 dł gwintu | 5
c. | 40 -70mm x 32 dł gwintu | 5
8. | WKRĘTY KANIULOWANE GĄBCZASTE SAMOGWINTUJĄCE Q 7.0
a. | 40 - 70mm x 16 dł gwintu | 5
b. | 75 - 130mm x 16 | 5
c. | 40 - 70mm x 32 dł gwintu | 5
d. | 75 - 130 x 32 dł gwintu | 15
9. | PODKŁADKI DO WKRETÓW KANIULOWANYCH
a. | 4,5 X 10 | 5
b. | 5.0 x 13 | 5
c. | 7.0 x 16 | 5
10. | WKRĘT DO KOŚCI KOROWY SAMOGWINTUJĄCY GNIAZDO KRZYŻOWE LUB HEKSAGONALNE Q - grubość L - długość
a. | Q -2,7 L 10 -40 (co 2 mm) | 25
b. | Q -3,5 L 10 -40 (co 2mm) | 75
c. | Q -3,5 L 45 -110 (co 2mm ) | 25
d. | Q -4,5 L 12-80 (co 2mm) | 400
e. | Q -4,5 L 85-120 (co 2mm) | 5
11. | WKRĘTY GĄBCZASTE SAMOGWINTUJĄCE GNIAZDO KRZYŻOWE LUB HEKSAGONALNE Q / L Q /L x dł. Gwintu
a. | Q -6,5 L 25 -70 (co 5mm) X32 | 5
b. | Q -6,5 L 75 -120 (co 5mm) X32 | 5
12. | WKRĘT KOSTKOWY SAMOGWINTUJĄCY GNIAZDO KRZYŻOWE LUB HEKSAGONALNE Q / L Q/L x dł. Gwintu
a. | Q -4,5 L 25 -40 x 12 -20 | 25
b. | Q -4,5 L 45 -80 x 22 -34 | 25
13. | PODKŁADKI DO WKRĘTÓW
a. | Q -3,1 X 6,5 | 3
b. | Q - 3,7 X10 | 3
c. | Q -5,5 X 10 | 3
d. | Q - 5,5 X15 | 3
e. | Q -5,5 X 20 | 3
f. | Q -7.0X 16 | 3
14. | WIERTŁA L 150 -180 mm
a. | Q -2,0 | 3
b. | Q - 2,5 | 3
c. | Q -2,7 | 3
d. | Q -3,0 | 3
e. | Q -3,2 | 3
f. | Q -3.5 | 3
g. | Q -3,7 | 3
h. | Q -4,5 | 3
i. | Q -5,0 -6,0 | 3
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 10
Załącznik nr 10 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1a. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Oferujemy Śruby kompatybilne z gwoździem | 18
1b. | Śruba szyjkowa Ø 11mm standardowa oraz teleskopowa (ze śrubą kompresyjną M4), dł. 70-125mm | 15
1c. | Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm | 5
1d. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm | 15
2a. | Gwóźdź udowy proksymalny do leczenia złamań części bliższej kości udowej, blokowany, o długości 170-210 mm , o średnica 10 - 11mm i kącie szyjkowo – trzonowym 125°, 130°,135°, kaniulowany, uniwersalny do kości udowej prawej i lewej. Średnica gwoździa w części bliżej 16 mm. Gwóźdź blokowany w części bliższej śrubą szyjkową o średnicy 10 mm (dł. 70-120mm) oraz opcjonalnie dwoma wkrętami trzonowymi o średnicy 6 mm (dł. 70-120mm). W części dalszej gwóźdź posiada 1 otwór ryglujący, który można blokować statycznie lub dynamicznie wkrętem o średnicy 5 mm (opcjonalnie 4,5 mm). Wkręty blokujące o długości 30-80 mm. Śruba kompensacyjna wbudowana w konstrukcję gwoździa. System wykonany z tytanu z pokryciem warstwą Si-DLC. Elementy ryglujące posiadają gniazda typu torx, które blokują się na wkrętaku. Instrumentarium dostosowane do wkrętów z gniazdami torx. Celowniki do implantacji i blokowania gwoździa przezierne dla promieniowania RTG. | 5
2b. | Śruba szyjkowa Ø 10mm dł. 70-120mm
2c. | Wkręt trzonowy Ø 6mm, dł. 40-145mm
2d. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 5,0mm
3a. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 2
3b. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 3,5mm | 15
3c. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm | 15
3d. | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | 15
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 11
Załącznik nr 11 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1a. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 3
1b. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 3,5mm; Ø 4,5mm i Ø 5,0mm | 9
2a. | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 5
2b. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm | 17
2c. | Wkręty blokujące do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm | 4
2d. | Zespoły blokujące Ø 6,5mm dł. w zakresie 50-105mm | 1
3a. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | 5
3b. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm i Ø 5,0mm dł. 26-100mm | 15
4a. | Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej- używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 5
4b. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm | 10
4c. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm | 10
5. | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał tytan. | 4
6 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3) oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan. | 2
7. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm. Tytan | 50
8. | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. Tytan | 5
9. | Wkręty konikalne kaniulowane śr. 7,3 mm, pełny lub niepełny gwint , gniazdo sześciokątne 3,5 mm, długość 50-95 mm, Tytan | 5
10. | Wkręty blokowane kaniulowana śr. 5,0 mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5 mm, długość 50-95 mm, Tytan. | 5
11. | Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 15
12. | Instrumentarium do gwoździa ramiennego będzie dosyłane na pojedyncze zabiegi po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy (do 2 dni przed planowanym zabiegiem) telefonicznie | TAK
13. | Instrumentarium wraz z wiertarką oraz z bankiem implantów do gwoździa udowego i podudziowego na czas obowiązywania umowy | TAK
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 12
Załącznik nr 12 ZOZ/DO/OM/ZP/40/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Gwóźdź piętowy – gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni RTG. W skład zestawu wchodzą: wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. | 10
2. | Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego dużego palca stopy Totalna. Składająca się z komponentu śródstopnego bezcementowego, tytanowego pokrytego Hydroksyapatytem, w 4 rozmiarach i wysokościach 13mm, 14mm, 15,5mm, 16,5mm. Głowa śródstopia CoCrMo, w 3 rozmiarach 15mm, 16mm, 17mm. Wkładka paliczkowa Total UHMWPE w 3 rozmiarach 11mm, 13mm, 14mm. Komponent paliczkowy tytanowy pokryty Hydroskyapatytem w 4 rozmiarach i wysokościach 11mm, 12mm, 12,5mm, 14,5mm. | 10
3. | Stabilizator zewnętrzny do stabilizacji złamań kości długich oraz stabilizacji stawu skokowego - Hybrydowy. Składający się z korpusu stabilizatora standardowego długości 70mm, 2 zacisków prostych na przegubach kulowych, umożliwiających zablokowanie w różnych płaszczyznach. 1 zacisku na przegubie kulowym, umożliwiającego stablizację stawu skokowego w różnych płaszczyznach, na ruchomej 7cm ramie. 8 x grotowkręt Shanza w rozmiarach 6/5 mm i długościach 80/30 mm do 240/60mm do wyboru przez zamawiającego. 1x tuleja do wiercenia. 1 x klucz 10. 1 x wiertło 4,5mm. | 1
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu